## Sheet1
Categoría principal | Campo | Características subordinadas | Explicación práctica | Indique el Requisito Funcional y/o no Funcional | Clasifique los requisitos
Función | Funciones principales y subordinadas | Función principal; Funciones subordinadas / secundarias | Qué hace el sistema en esencia y qué funciones complementarias lo apoyan. | Funcional: Permitir una movilidad sin dependencia externa medidado por sensores. No funcional: Encontrarse adecuado para terrenos irregulares | must have
Función | Flujos de energía | Entrada de energía; Conversión; Transmisión; Uso | Cómo se alimenta, transforma y usa la energía (eléctrica, mecánica, térmica, etc.). | Para la fuente de energia se esta considerando una Batería lipo 1S 3.7V o Batería lipo 3S 11.4 V. | must have
Función | Flujos de material | Transporte; Transformación; Almacenamiento; Eliminación/salida | Cómo maneja el sistema materia física (fluidos, sólidos, fuerzas transmitidas). | Funcional: Acción de fuerzas transmitidas mediante el tope de bloqueo y liberación del sistema de engranajes mediado por señales de sensores. No funcional: Soporte necesario de los topes para las deformaciones minimas debido al peso del usuario. | must have
Función | Flujos de información | Adquisición; Procesamiento; Transmisión; Almacenamiento; Visualización | Cómo capta, procesa, transmite, guarda y presenta datos. | Funcional: Recopilación de datos mediante sensores de presión y potenciometros, para mandar señales al microcontrolador para realizar acciones. No funcional: Datos recopilados sincronizados en un rango de acción para mejorar la presición en las acciones. | must have
Función | Definición de interfaces | Interfaces entre subsistemas; Interacción entre disciplinas; Estándares de comunicación | Cómo se conectan las partes del sistema entre sí y con el entorno. | Funcional: Las variaciones presentes dadas por el sensor de presión identifican de forma directa en que etapa del proceso se encuentra el ciclo de trabar y destrabar. No funcional: Los datos brindados del potenciometró se considerán en el calculo para optimizar el resultado. | must have
Diseño / Estructura | Geometría | Dimensiones; Requisitos de espacio; Número de unidades/módulos; Forma; Posicionamiento | Requisitos de tamaño, forma y ubicación del sistema o de sus módulos. | Funcional: largo y diámetro de ortesis ajustables al paciente. Sistema de engranajes a la altura de la rodilla para apoyar en el trabe y destrabe de la misma. No funcional: Espacio para colocar placa bluetooth en ortesis. Espacio para colocar placa Arduino Uno en soporte largo. | must have
Diseño / Estructura | Mecánica | Integración en la máquina; Aislamiento frente a vibraciones; Movimiento; Velocidad/aceleración; Rigidez; Deformación; Tolerancias; Amortiguamiento; Resonancias; Estrés térmico; Calor por fricción | Estabilidad mecánica, precisión de movimiento y resistencia estructural. | Funcional: Sorportar deformación por el peso del usuario y daños en la zona de la rodilla, renovación de engranajes por desgaste | must have
Diseño / Estructura | Eléctrica / Electrónica | Tensión nominal; Corriente nominal; Potencia y conexiones; Compatibilidad con E-STOP; Apagado independiente de ejes; Interfaces internas/externas; Conformidad con estándares | Condiciones de alimentación, integración y seguridad eléctrica/electrónica. | La condición de carga de la ortesis será a traves de baterias, para mayor portabilidad, las cuales serán recargables | must have
Diseño / Estructura | Software | Arquitectura HW/SW; Multiprocesador; Entorno de desarrollo; Lenguajes; Versionado; Actualizaciones; Modos de operación; Pruebas sin HW; Gemelo digital | Decisiones de software, modularidad y aseguramiento de calidad en simulación y pruebas. | Funcional: El sistema detectará picos de presión y ángulos, con lo cual determinará que el usuario se encuentra en la fase de apoyo con el miembro inferior, por lo que activará el bloqueo de la rodilla. Al disminuir la presión y el ángulo de este, liberará la rodilla para realizar el siguiente paso de forma progresiva. | must have
Diseño / Estructura | Seguridad | Seguridad funcional; Integración en parada de emergencia; Redundancia; Mecanismos fail-safe; Pruebas de seguridad | Que el sistema sea confiable y seguro en operación. | Funcional: El sistema debe dejar la rodilla bloqueada cuando el dispositivo ya no tenga energía. Además, de permitir un periodo de calibración para calcular ángulos y presiones máximos y mínimos para determinar el umbral de bloqueo de la rodilla. | must have
Diseño / Estructura | Regulación | Cumplimiento normativo; Certificación de componentes; Disponibilidad a largo plazo; Actualizaciones remotas o locales | Asegurar conformidad normativa y sostenibilidad en el ciclo de vida. | Dispositivo de eficiente funcionalidad. Producido con elementos y componentes certificados de cómodo acceso económico, buen funcionamiento y cómodos para el usuario. Elementos resistentes. | must have
Diseño / Estructura | Ergonomía | HMI; Claridad; Iluminación; Fuerzas de operación; Dimensiones antropométricas; Accesibilidad | Que el sistema sea fácil y seguro de usar para distintos usuarios. | No funcional: Sistema intuitivo con 2 opciones a lo mucho(bloqueo y liberación del sistema de engranajes), forma de poner similar al de una media larga. | nice to have
Diseño / Estructura | Diseño industrial | Codificación táctil; Háptica; Funciones estéticas; Funciones simbólicas; Reconocimiento de producto; Coloración; Orientación a segmentos | Factores de aceptación social, identidad de producto y atractivo visual. | No funcional: Producto liviano y minimalista que evite elementos que generen una apariencia tosca que podría incomodar al usuario. | nice to have
Realización / Producción | Compra | Disponibilidad de componentes; Garantía de disponibilidad; Costos de adquisición; Certificación de proveedores; Logística | Adquisición de piezas y aseguramiento de suministro. | No funcional: Compras en línea a por mayor hasta que se llegue a convenios para envíos directos y automáticos | nice to have
Realización / Producción | Fabricación | Procesos de fabricación; Tiempo de ciclo; Costos de producción; Nivel de automatización; Capacidad de producción; Recursos e infraestructura | Cómo se fabrica el sistema, tiempos y costos. | No funcional: Una vez se haya modelado cada parte y diseñado el código de arduino, se realizaría un ensamblado de todas las piezas, así como una validación de su funcionamiento antes de ser utilizado por un usuario. Tomaría mayor tiempo en realizar las impresiones en 3D y validaciones. Puesto que el ensamblado puede volverse mecanizado. Se tomará en cuenta costos de componentes y de tiempo de fabricación por mano de obra. | should have
Realización / Producción | Control de calidad | Tolerancias; Métodos de inspección; Pruebas en proceso; Trazabilidad; Certificación de lotes | Cómo se garantiza la precisión y la fiabilidad. | No funcional: Pruebas de resistencia a golpes y soporte de peso en intervalos largos de tiempo, certificación de pruebas físicas y especificaciones de límites de peso, deterioro debido a exposición a ciertos elementos, entre otros. | should have
Realización / Producción | Ensamblaje | Estrategia de ensamblaje; Tiempo de ensamblaje; Ergonomía del montaje; Accesibilidad; Intercambiabilidad | Cómo se montan piezas y se asegura repetibilidad. | No funcional: Las piezas electrónicas tendrán carcasas y los actuadores y sensores se unirán mediante cuerdas para su funcionabilidad. Se tendrá un mismo tipo de producto, por lo que el proceso debe ser repetitivo. | must have
Realización / Producción | Despliegue de software | Entorno de despliegue; Instalación local/remota; Actualizaciones automáticas/manuales; Compatibilidad; Pruebas de integración | Cómo se entrega, instala y actualiza el software. | El software vendrá instaldo en el bastón de apoyo, y este se manejara de manera remota para controlar la ortesis unida a la pierna del usuario, no presenta actualización | should have
Realización / Producción | Mantenimiento | Acceso a componentes; Sustitución de piezas; Limpieza; Costos de mantenimiento; Documentación | Cómo mantener el sistema funcional a lo largo del tiempo. | No funcional: Renovación y lubricación de engranajes, control del estado del material, limpieza para evitar obstrucción de sistema de engranajes. | nice to have
Uso | Uso | Facilidad de uso; Curva de aprendizaje; Experiencia de usuario; Interfaz hombre-máquina (HMI); Condiciones de operación; Seguridad del usuario; Fiabilidad/durabilidad | Cómo interactúa el usuario y en qué condiciones funciona de forma segura. | El usuario hace uso de una ortesis y soporte largo para poder mantener un mayor control sobre la flexión de su rodilla. Se plantea que el producto sea usado principalmente para mejorar la marcha y apoyarlo al subir escaleras. | must have
Uso | Reciclaje | Reciclabilidad de materiales; Reutilización; Procesos de disposición final; Impacto ambiental | Qué tan sostenible es al final de su vida útil. | Los componentes que lo conforman estan hechos a partir de materiales contaminantes | nice to have
Uso | Transporte | Portabilidad; Movilidad; Resistencia al transporte; Peso y dimensiones; Embalaje | Qué tan fácil y seguro es moverlo o transportarlo. | El dispositivo incluye la ortesis y el baston canadiense por lo que es de un tamaño mediano por lo que no seria tan dificil de transaladar. Asi mismo por no se romperia facilmente por sus materiales. | should have
Organización | Planificación | Costos de ciclo de vida; Disponibilidad a largo plazo; Estrategia de actualización; Capacitación y roles | Cómo se asegura la gestión a lo largo del tiempo. | No funcional: El componente metálico (soporte metálico) es de acero inoxidable, lo que le brinda una gran durabilidad. Los bastones canadienses contienen polipropileno y aluminio, lo cual le confiere gran durabilidad. El PLA es un material biodegradable. Por lo que un mantenimiento a corto plazo mayormente recaería en la evaluación de la parte electrónica. Por lo que unicamente se requeriría cambios de componentes de ser necesario. | must have
Organización | Sostenibilidad | Consumo energético; Huella de carbono; Reciclabilidad; Impacto ambiental | Qué tan sostenible es el sistema durante todo su ciclo de vida. | No seria sostenible a largo tiempo debido a los componentes electronicos que se desea utilizar. Los mismos se desgastan con el tiempo y dejan de funcionar optimamente. Por lo mismo se requeria mantenimiento o reemplazarlos. | should have
Organización | Aceptación social | Atractivo cultural y simbólico; Diseño percibido; Confianza del usuario; Riesgos éticos y regulatorios | Qué tan aceptado y confiable es por la sociedad y los usuarios. | Cómodo de usar, evite que largos periodos de uso de la ortesis se haga cansado de portar y genere confianza en el usuario al llevarla consigo | must have
Organización | Mercado | Viabilidad comercial; Segmentación de usuarios; Diferenciación frente a competidores; Estrategia de posicionamiento | Qué tan competitivo y viable es en el mercado objetivo. | La principal diferenciación, radica en el funcionamiento de la ortesis, con un sistema de engranajes asociados a un control integrado a los soportes largos que necesita para su desplazamiento} | should have